OOO "ФОТООПТИК"

Светофильтры, тонкие пленки, ночное видение

г. Обнинск, Россия

Факс  +7 ( 48439 ) 5-64-80, тел. +7 ( 495 ) 231-78-53

E-mail : filters@photooptic.ru

Web: http://www.photooptic-filters.com
________________________________________________________________________________________________________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Отрезающий светофильтр SS-t 800.

Зак. 223.12. Дата 21.12.12

| Размер: | 40 х 40-±0.5 мм |
| --- | --- |
| Толщина: | < 6 мм |
| Качество поверхности: | 60/40 царапина/точка |
| Значение длины волны половинного пропускания λ 0.5 | 800 нм |
| Допуск на значение λ 0.5 | ±1 % от значения λ 0.5 |
| Зона низкого пропускания фильтра | Т ≤ 0.001 % для области 830 – 1000 нм |
| Зона высокого пропускания | Т (70 % в среднем для области 450 – 790 нм |
| Угол падения луча: | 0 ± 50 |

ВТ код SS-t 800W28

Акт выходного контроля спектральных характеристик отрезающего светофильтра SS-t 800.

Зак. 223.12. Дата 21.12.12

| Wavelength | Transmission % |
| --- | --- |
| , nm |  |
| 400 | 62.4 |
| 405 | 62.8 |
| 410 | 59.2 |
| 415 | 66.4 |
| 420 | 63.4 |
| 425 | 60.51 |
| 430 | 69.73 |
| 435 | 64.18 |
| 440 | 73.34 |
| 445 | 75.25 |
| 450 | 75.49 |
| 455 | 82.6 |
| 460 | 75.16 |
| 465 | 75.16 |
| 470 | 77.08 |
| 475 | 77.6 |
| 480 | 75.2 |
| 485 | 82.6 |
| 490 | 76.02 |
| 495 | 81.3 |
| 500 | 76 |
| 505 | 81.37 |
| 510 | 84.77 |
| 515 | 77.46 |
| 520 | 77.46 |
| 525 | 84.81 |
| 530 | 86.87 |
| 535 | 82.47 |
| 540 | 80.49 |
| 545 | 83.63 |
| 550 | 85.58 |
| 555 | 84.04 |
| 560 | 80.91 |
| 565 | 80.96 |
| 570 | 83.83 |
| 575 | 85.15 |
| 580 | 83.65 |
| 585 | 79.68 |
| 590 | 78.9 |
| 595 | 80.37 |
| 600 | 82.74 |
| 605 | 83.43 |
| 610 | 82 |
| 615 | 80.64 |
| 620 | 80.6 |
| 625 | 81.61 |
| 630 | 83.16 |
| 635 | 83.04 |
| 640 | 81.75 |
| 645 | 80.63 |
| 650 | 80.5 |
| 655 | 81.74 |
| 660 | 82.81 |
| 665 | 82.19 |
| 670 | 80.97 |
| 675 | 79.14 |
| 680 | 78.04 |
| 685 | 78.14 |
| 690 | 79.13 |
| 695 | 80.81 |
| 700 | 81.95 |
| 705 | 81.83 |
| 710 | 80.93 |
| 715 | 79.51 |
| 720 | 79.5 |
| 725 | 79.71 |
| 730 | 80.69 |
| 735 | 81.24 |
| 740 | 81.32 |
| 745 | 80.2 |
| 750 | 78.83 |
| 755 | 78.54 |
| 760 | 78.01 |
| 765 | 80.4 |
| 770 | 79.7 |
| 775 | 80 |
| 780 | 79.3 |
| 785 | 78.9 |
| 790 | 74 |
| 795 | 81.3 |
| 800 | 28.07 |
| 805 | 6.56 |
| 810 | 1.37 |
| 815 | 0.31 |
| 820 | 0.052 |
| 825 | 0.007 |
| 830 | 0.003 |
| 835 | 0.001 |
| 840 | 0.001 |
| 845 | 0.001 |
| 850 | 0.001 |
| 855 | 0.001 |
| 860 | 0.001 |
| 865 | 0.001 |
| 870 | 0.001 |
| 875 | 0.001 |
| 880 | 0.001 |
| 885 | 0.001 |
| 890 | 0.001 |
| 895 | 0.001 |
| 900 | 0.001 |
| 905 | 0.001 |
| 910 | 0.001 |
| 915 | 0.001 |
| 920 | 0.001 |
| 925 | 0.001 |
| 930 | 0.001 |
| 935 | 0.001 |
| 940 | 0.001 |
| 945 | 0.001 |
| 950 | 0.001 |
| 955 | 0.001 |
| 960 | 0.001 |
| 965 | 0.001 |
| 970 | 0.001 |
| 975 | 0.001 |
| 980 | 0.001 |
| 985 | 0.001 |
| 990 | 0.001 |
| 995 | 0.001 |
| 1000 | 0.001 |

*Значения Т измерялись на спектрофотометре Varian Cary 300.   Измерения выполнил: Забудько М.А.