OOO "ФОТООПТИК"

Светофильтры, тонкие пленки, ночное видение

г. Обнинск, Россия

Факс  +7 ( 48439 ) 5-64-80, тел. +7 ( 495 ) 231-78-53

E-mail : filters@photooptic.ru

Web: http://www.photooptic-filters.com
________________________________________________________________________________________________________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Отрезающий светофильтр LP 890. 12.04.13

| Максимальный размер: | 225х175 мм |
| --- | --- |
| Толщина: | по запросу от 0.55 до 5.0 мм |
| Качество поверхности: | P IV (60/40) |
| Значение длины волны половинного пропускания λ0.5 | 890 нм |
| Допуск на значение λ0.5 | ±1% от значения λ0.5 |
| Зона низкого пропускания фильтра | Т<0.01% для области 400 – 785 нм |
| Зона высокого пропускания | Т( 90% для области 910 – 1200 нм |
| Угол падения луча: | 0 ± 100 |

Акт выходного контроля спектральных характеристик 
отрезающего светофильтра LP 890. 12.04.13

| Wavelength | Transmission % |
| --- | --- |
| , nm |  |
| 600 | 0.001 |
| 605 | 0.001 |
| 610 | 0.001 |
| 615 | 0.001 |
| 620 | 0.001 |
| 625 | 0.001 |
| 630 | 0.001 |
| 635 | 0.001 |
| 640 | 0.001 |
| 645 | 0.001 |
| 650 | 0.001 |
| 655 | 0.001 |
| 660 | 0.001 |
| 665 | 0.001 |
| 670 | 0.001 |
| 675 | 0.001 |
| 680 | 0.001 |
| 685 | 0.001 |
| 690 | 0.001 |
| 695 | 0.001 |
| 700 | 0.001 |
| 705 | 0.001 |
| 710 | 0.001 |
| 715 | 0.001 |
| 720 | 0.001 |
| 725 | 0.001 |
| 730 | 0.001 |
| 735 | 0.001 |
| 740 | 0.001 |
| 745 | 0.001 |
| 750 | 0.001 |
| 755 | 0.002 |
| 760 | 0.002 |
| 765 | 0.004 |
| 770 | 0.006 |
| 775 | 0.007 |
| 780 | 0.009 |
| 785 | 0.010 |
| 790 | 0.012 |
| 795 | 0.013 |
| 800 | 0.016 |
| 805 | 0.019 |
| 810 | 0.024 |
| 815 | 0.031 |
| 820 | 0.041 |
| 825 | 0.055 |
| 830 | 0.076 |
| 835 | 0.109 |
| 840 | 0.160 |
| 845 | 0.244 |
| 850 | 0.383 |
| 855 | 0.623 |
| 860 | 1.055 |
| 865 | 1.863 |
| 870 | 3.435 |
| 875 | 6.610 |
| 880 | 13.123 |
| 885 | 25.919 |
| 890 | 46.963 |
| 895 | 70.453 |
| 900 | 85.438 |
| 905 | 90.745 |
| 910 | 91.789 |
| 915 | 91.978 |
| 920 | 92.237 |
| 925 | 92.536 |
| 930 | 92.712 |
| 935 | 92.722 |
| 940 | 92.640 |
| 945 | 92.573 |
| 950 | 92.593 |
| 955 | 92.714 |
| 960 | 92.897 |
| 965 | 93.079 |
| 970 | 93.205 |
| 975 | 93.240 |
| 980 | 93.185 |
| 985 | 93.069 |
| 990 | 92.936 |
| 995 | 92.829 |
| 1000 | 92.783 |
| 1005 | 92.812 |
| 1010 | 92.911 |
| 1015 | 93.061 |
| 1020 | 93.231 |
| 1025 | 93.386 |
| 1030 | 93.498 |
| 1035 | 93.547 |
| 1040 | 93.526 |
| 1045 | 93.441 |
| 1050 | 93.309 |
| 1055 | 93.152 |
| 1060 | 92.994 |
| 1065 | 92.857 |
| 1070 | 92.757 |
| 1075 | 92.704 |
| 1080 | 92.698 |
| 1085 | 92.735 |
| 1090 | 92.804 |
| 1095 | 92.892 |
| 1100 | 92.984 |
| 1105 | 93.068 |
| 1110 | 93.133 |
| 1115 | 93.173 |
| 1120 | 93.186 |
| 1125 | 93.175 |
| 1130 | 93.145 |
| 1135 | 93.104 |
| 1140 | 93.059 |
| 1145 | 93.018 |
| 1150 | 92.987 |
| 1155 | 92.970 |
| 1160 | 92.967 |
| 1165 | 92.977 |
| 1170 | 92.998 |
| 1175 | 93.022 |
| 1180 | 93.047 |
| 1185 | 93.064 |
| 1190 | 93.071 |
| 1195 | 93.063 |
| 1200 | 93.041 |

*Значения Т измерялись на спектрофотометре Shimadzu UV-3600. Измерения выполнил: Забудько М.А.